湖南省核技术利用辐射安全检查

专项行动检查表

1 基本情况

	单位名称（盖章）：株洲智成医院

	法定代表人或负责人：胡银发
	电话：0731-28360063

	单位地址： 株洲市石峰区铜藕路  邮编：412005联系人：王建玲 

电 话：13973398323传真：0731-28360063E-mail：                       

	辐射安全许可证号：湘环辐证 02480   号
	有效期至： 2020年8月 31 日

	许可种类与范围：

1、放射源：        √Ⅰ类                                         

2、射线装置：      √ Ⅲ类      

	辐射安全管理机构名称：医务部  负责人：      邓赞群          

 学历/专业：本科     电话：13574202138 E-mail：                    
辐射工作人员数量：2  人     国家级培训：1  人    省级培训：1 人                                      


2． 核技术利用项目基本情况
2.1放射源

	序号
	放射源核素
	活度（贝克）
	类 别
	数量
	备   注

	1
	60Co
	2.59×1014
	Ⅰ类 
	1
	

	
	以下空白
	
	
	
	


注：受检单位按表格内容提供使用放射源明细等材料，并加盖单位公章。

2.2射线装置

	序号
	装置名称
	类 别
	数量
	设备参数
	备   注

	1
	DR机
	Ⅲ类
	1台
	
	


注：受检单位按表格内容提供使用射线装置明细材料，并加盖单位公章。

3．管理制度与执行

	序号
	检查内容
	检查内容

	
	
	有
	无
	备注

	1
	综合管理

	持证单位所从事活动种类或范围是否与许可范围一致
	√
	
	

	2
	
	持证单位的名称、地址、法人是否进行了变更
	√
	
	

	3
	
	环境影响评价批复文件
	√
	
	

	4
	
	竣工环境保护验收手续
	√
	
	

	5
	
	项目发生变化（含：退役）是否按规定重新办理环境影响评价和验收手续
	√
	
	

	6
	
	辐射防护和安全保卫制度
	√
	
	

	7
	
	安全操作规程
	√
	
	

	8
	
	设备检修维护制度
	√
	
	

	9
	
	辐射安全管理机构设置（设置文件）
	√
	
	

	10
	
	场所设施退役(报废)管理
	√
	
	

	11
	
	放射源使用管理登记
	√
	
	

	12
	
	非密封放射性物质管理
	/
	/
	

	13
	
	射线装置管理制度
	√
	
	

	14
	
	辐射工作人员个人剂量管理制度
	√
	
	

	15
	事故应急
	辐射事故应急管理制度及方案
	√
	
	

	16
	废物管理
	闲置（废弃）放射源及其他放射性废物处置管理制度
	√
	
	

	17
	装置台帐
	放射性同位素及射线装置台帐档案
	√
	
	

	18
	
	放射性同位素使用记录
	√
	
	

	19
	
	放射性同位素转让/进出口审批备案档案
	√
	
	

	20
	
	放射源同位素送贮回收备案档案
	√
	
	

	21
	人员管理
	辐射工作人员材料档案
	√
	
	

	22
	
	辐射工作人员职业健康档案
	√
	
	

	23
	人员管理
	辐射工作人员个人剂量监测档案材料
	√
	
	

	24
	
	辐射工作人员培训/再培训记录
	√
	
	

	25
	工作现场档案
	工作区域和环境辐射水平测量档案
	√
	
	

	26
	
	配用监测仪器清单及检定档案
	√
	
	

	27
	
	安全与防护设施维护与维修工作记录
	√
	
	

	28
	事故应急
	是否发生辐射安全事故和事件
	×
	
	

	29
	
	辐射安全事故是否按规定报告
	/
	/
	

	30
	年报
	是否上报上年度辐射安全状况评估报告
	√
	
	

	31
	信息化管理
	放射从业人员管理系统填报
	√
	
	

	
	
	国家核技术利用辐射安全系统填报
	√
	
	及时完善

	32
	现场监测
	现场周围环境剂量监测数据和结论（并附表格）
	√
	
	

	33
	综合评价
	严格

履行
	√
	履行
	
	基本

履行
	
	未履行
	


注：检查结果有的项目在“检查结果”栏划√，没有或不完全的划×；不适用的划／；不能详尽的在备注中说明。

4．辐射安全防护设施与运行
根据工作场所的不同性质，在所选择附表前方框中划√(重复使用，只划一次)。

· √附表1  Ⅲ类医用X射线装置监督检查表

· √附表2 γ射线远、近距离治疗（含γ刀）装置应用场所监督检查表

5. 检查意见

    我厅联合株洲市环保局依法对你院进行了辐射防护与安全监督检查。你院核技术应用项目现有X线机Ⅲ类射线装置；伽玛刀（利用30枚60CO核素总活度为2.22×1014Bq/a）为Ⅰ类放射源装置。经对你院有关档案、资料及现场检查，形成如下检查意见：1、根据医院放射源和射线装置的特点，应依照国家现行辐射安全防护方面的法律法规，完善辐射安全与防护的相关管理制度，进一步提高辐射安全与防护应急预案的针对性和可操作性； 2、必须定期对放射诊疗的各项辐射安全措施（如警示标志、监视或对讲系统）进行检查，确保正常工作；伽玛刀放疗关键岗位应加强春节期间安保。3、健全医院所有辐射工作人员的健康档案和个人辐射剂量档案的集中管理，应将检查结果告知每个辐射工作人员；应加强辐射安全与防护相关法律法规知识的学习，提高辐射安全与防护的意识，相关辐射管理和工作人员应该到国家和省级环保部门认定的有资质培训单位取得培训合格证，加强技术培训，确保持证上岗，杜绝操作失误引发安全事故；建立的个人剂量和健康档案，在工作人员年满75岁之前或离开放射岗位30年内，均应做好（保存好）其职业照射记录。4、医院须制定辐射环境监测方案，配备有效的辐射监测仪器，定期对相关场所进行剂量监测并保存监测档案；完善放射设备维护维修制度和相关台帐管理；5、按环保部部令第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》规定的内容在每年1月31日前，分别省厅、市局提交辐射安全年度评估报告。
被检查单位签字（盖章）：                            

时  间：      年    月    日
检 查 单 位：湖南省环保厅、 株洲市环保局 

检查人员签字：                                       

时  间：      年    月    日                       
PAGE  
1

