
茶陵县人民医院询价采购需求
一、 深层肌肉刺激仪
（一）技术参数要求

1、高频率，高静音，高转速马达；

2、电池容量（2600mAh）；

3、功率（62.4Wh，±10%）；
4、速度档位：400~4500rpm连续可调，点动按键（“+”“-”）电机速度步进100rpm；长按按键（“+”“-”）电机速度步进10rpm。
5、按摩头（25 种）；

显示方式：液晶显示。

振动幅度：振动幅度：≥6mm，允差±1mm；

充电器类型：DC插口；
电机过载保护：有；
    二、电脑中频治疗仪
（一）技术参数要求
额定输入功率：130VA。

使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。
尺寸（允差±20mm）：长420mm，宽360mm，高232mm。 毛重：15kg±3kg 净重：12.7kg±3kg。
4、显示方式：数码显示。
5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。

6、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。
7、低频调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。
8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。
调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 
11、干扰电性能：

工作频率：4kHz，允差±10％。
调制频率：0.125Hz，允差±10％。
差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。
调幅度：0%、100%，允差±5％。
差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。动态节律参数8S，允差±10％
12、具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。

13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。
16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。
17、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭，

18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。
19、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。

20、治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。

21、该产品具有漏电保护、过载保护，短路保护。可连续使用4-5小时。固定形式：柜内存放，临时固定
22、该产品入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐目录。
23、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。 
三、多体位医用诊疗床
（一）技术参数要求
1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。

2、方便医生针对患者进行针灸、推拿康复使用。

3、配有患者呼吸孔。

4、诊疗床最大承载重量：200kg,允差±10kg。
5、具有多体位医用诊疗床第一类医疗器械备案凭证。 
超声多普勒胎儿监护仪

（一）技术参数要求
1、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2、多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范

围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3、无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1，非线性误差≤±10%，

归零方式：自动/手动；

4、探头IPX8防水等级；

5、探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明；

6、宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的证明文件；

7、胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

8、≥5.6英寸高清TFT液晶屏，90°角度内任意翻转；

9、多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

10、监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

11、一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

12、隐藏式提手，方便移动；

13、内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

14、打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

15、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

16、具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；


