茶陵县人民医院询价采购需求

包1：

一、心电监护仪（配可移动台车）（8台）

- (一)普通病房心电监护仪（7台）

- 具有监测无创血压，心率，心电，呼吸，血氧饱合度等项目。

- 显示屏≥12.1寸，

- 无风扇设计，超静音

- 大容量存储空间

- 高容量锂电池

- 具有防水标准

- 根据测量参数的变化，智能分级报警

- (二)特殊心电监护仪（1台）

- 在普通病房心电监护仪的基础上，具有监测呼吸末二氧化碳，有创血压等监测项目。

- 不产生除电极片以外的一次性耗材费用。

二、 病人转运床（3台）

1．规格：（长×宽×高）≥2000mm×640mm×(560～830)mm；

2．背部折起角度：0～60°。

3.床架：轨道的优质铝合金。

- 4.床面板：

(1.） PE塑具成型；

（2.)背部的升降采用手控气弹簧，可以调节升降角度。

5、护栏：PE塑具成型的活动护栏，翻转式升降。

6、手摇把：内置≥φ8mm钢芯，可推拉折叠，两级开合到位设计， 采用精钢螺母。

7、脚轮：

1. 三挡控制：定向、万向、制动；

2.  ≥6寸中心控制万向脚轮，选用高强度静音脚轮.

3. 轮立轴：圆钢主轴，≥φ28mm；

4. 双面轮：轮面聚合材料，静音、耐磨。

8、输液架：优于304#优质不锈钢，≥φ22mm，升降自锁式设计，四爪头挂钩，配金属插座。

9、床垫：

1. 两侧各配一组拉手，长宽与床相配。

2. 全海绵内胆，医用耐磨防水布外套。

包2：

一、电子内窥镜图像处理器

电子内窥镜图像处理器技术参数

- 图像处理器的显示屏为≥10.1寸高清屏；

- 图像处理器工作时间≥180分钟；

- 具有自动增益调节功能；

- 图像显示无明显几何失真；

- 色彩还原能力不低于四级；

- 输出分辨率为≥1280*800；

- 数据储存为外接SD卡储存，标配为32G；

- 储存格式为图片JPG，视频MP4；

- 图像处理器输出信号为	HDMI格式，支持连接多个监视器，图像同步显示；

- 提供电子内窥镜图像处理器软件系统免费升级；

- 可兼容同公司所有系列内窥镜；

- 内窥镜与图像处理器采用航空插头连接，稳定耐用；

- 具有电池低电量提醒功能，当电池低于25%时，显示器会进行电量提醒；

- 具有拍照录像及回放功能；

- 具有图像冻结、缩放功能；

配置清单

| 产品名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SD卡 | 个 | 1 |  |
| HDMI视频线 | 条 | 1 |  |
| 视频连接线 | 条 | 1 |  |
| 电源适配器 | 条 | 1 |  |

电子输尿管肾盂镜(2根)

电子输尿管肾盂镜技术参数

- 视场角为≥120°；

- 视向角为≥0°；

- 景深3-50mm；

- 插入部外径≤3.2mm；

- 工作通道≥1.2mm；

- 工作长度为≥680mm；

- 色彩还原能力不低于四级；

- 弯曲角度向上/向下各＞270°；

- 采用LED灯白光照明，具有调光功能；

- 光照度≥500lx；

- 采用电子成像技术，抗弯折；

- 内窥镜与图像处理器采用航空插头连接，稳定耐用；

- 具有自动白平衡功能；

- 具有拍照录像以及回放功能；

- 支持手柄按键自定义设置；

- 自带光源，自动防雾，无需预热；

- 内窥镜密封等级为IPX7；

- 内窥镜可耐受低温等离子，环氧乙烷等灭菌消毒。

配置清单

| 产品名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测漏器 | 个 | 1 |  |
| 恒压阀 | 个 | 1 |  |
| 三通阀 | 个 | 2 |  |
| 消毒密封盖 | 个 | 1 |  |

二、耳内窥镜(10根)

耳内窥镜的采购需求

| 视场角（°） | 视向角（°） | 工作长度 (mm)±3% | 最大插入部外径（镜体外径）±0.1mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0 | 105 | 3mm |

| 项目名称 | 基本参数 |
| --- | --- |
| 设计光学工作距d0 | 10mm |
| 视场中心角分辨力 | 4.082C/(°) |
| 有效景深范围 | 3~100mm |
| 在A标准照明体下的显色指数Ra | 95 |
| 在D65标准照明体下的显色指数Ra | 95 |
| 照明镜体光效ILeR | 0.334 |
| 综合镜体光效SLeR | 0.337 |
| 综合边缘光效SLe-Z | 0.172 |
| 有效光度率DM | 1531cd/m2/lm |
| 单位相对畸变VU-Z的控制量 | -10% |

注：本次询价采购的设备（包1、包2）需要厂家的书面授权函