采购需求

一、采购项目名称 ：株洲市渌口区中医医院中医药特色诊疗中心设备采购

二、采购清单一览表:

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波身高体重测量仪 | 台 | 1 |
| 2 | 诊疗床（普通） | 台 | 26 |
| 3 | 多段位治疗床(3段） | 台 | 1 |
| 4 | 多段位治疗床（6段） | 台 | 1 |
| 5 | 颈椎牵引椅（手动） | 台 | 3 |
| 6 | TDP灯 | 台 | 30 |
| 7 | 电针仪 | 台 | 30 |
| 8 | 中医火罐消毒柜 | 台 | 1 |
| 9 | 美式整脊枪（手动） | 台 | 1 |
| 10 | 美式整脊顿压板（小） | 台 | 1 |
| 11 | 美式整脊顿压板（大） | 台 | 1 |
| 12 | 治疗车 | 台 | 5 |
| 13 | 心电监护仪 | 台 | 1 |
| 14 | 吸痰器 | 台 | 1 |
| 15 | 排痰器 | 台 | 1 |
| 16 | 平板式空气消毒机（壁挂） | 台 | 1 |
| 17 | 空气消毒机（移动） | 台 | 2 |
| 18 | 抢救车 | 台 | 1 |
| 19 | 医用诊疗床（PT床）电动可升降可折叠 | 台 | 1 |
| 20 | 电动型直立床 | 台 | 1 |
| 21 | 医用诊疗椅（PT凳） | 台 | 10 |
| 22 | OT桌 | 台 | 1 |
| 23 | 可调式磨砂板及附件 | 套 | 1 |
| 24 | 上螺丝 | 个 | 1 |
| 25 | 下肢电动康复机 | 台 | 2 |
| 26 | 站立架（2人） | 台 | 1 |
| 27 | 轮椅 | 台 | 4 |
| 28 | 熏蒸治疗机（局部） | 台 | 2 |
| 29 | 中医定向透药治疗仪 | 台 | 8 |
| 30 | 空气波压力治疗仪 | 台 | 1 |
| 31 | 中频治疗仪（台式）四通道 | 台 | 2 |
| 32 | 神经肌肉低频电刺激仪（双通道） | 台 | 2 |
| 33 | 红蓝光治疗仪 | 台 | 1 |
| 34 | 除颤仪 | 台 | 1 |
| 35 | 心电图机 | 台 | 1 |
| 36 | 智能中医四诊仪 | 台 | 1 |
| 37 | 中医经络检测仪 | 台 | 1 |
| 38 | 低频脉冲综合治疗仪 | 台 | 2 |
| 39 | 智能中医灸疗床 | 台 | 2 |
| 40 |  | 台 | 1 |
| 41 | 雷火灸治疗仪 | 台 | 2 |
| 42 | 中药熏蒸仪 | 台 | 1 |

- 技术要求

- 1、超声波身高体重测量仪参数：

- 5 寸和 3 寸双液晶显示屏，自动测量身高， 体重，健康指数 BMI 体型胖瘦，全程语音 播报指导测量，屏幕可设置使用单位名称 播放视频，微信扫码测量结果发送手机， 机身可以折叠，下面有小轮子，携带移动 比较方便

- 2、诊疗床（普通）参数：

- 190*80*62cm实木框架稳固承重 10cm高弹加厚海绵，承重250kg

- 3、多段位治疗床(3段）参数：

- 1、电源：a.c.220V±22V，频率：50Hz±1Hz，备用电池DC24V。

- 2、额定输入功率：190VA。

- 3、最大起升重量：200kg，允差±10kg。

- 4、尺寸：1970×660×570mm，允差±3%。

- 5、升降功能：诊疗床的床面升降行程为0～300mm范围连续可调，允差±30mm。

- 6、头部段面功能：相对水平面调节角度-20°～+30°连续可调，允差±3%。

- 7、腰胸段面功能：相对水平面调节角度0°～+25°连续可调，允差±3%。

- 8、下身段面功能：相对水平面调节角度-25°～+40°连续可调，允差±3%。

- 9、床面升降速度：≥10mm/s；

- 10、诊疗床噪音≤60dB；

- 11、诊疗床在以下任一条件下静态载荷4小时不得产生永久变形：

- a）中间床面承载130kg；

- b）调节段面承载50kg。

- 12、配备有床腿调节地脚，方便调平床面。

- 13、配有患者呼吸孔及肩孔。

- 14、采用优质气弹簧，经久耐用。

- 4、多段位治疗床（6段）参数：

- 1、电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz，DC24V。

- 2、额定输入功率：190VA。

- 3、尺寸：1950×660×560～860mm，允差±3%。

- 4、最大起升重量：200kg，允差±10kg。

- 5、升降功能：诊疗床的床面升降行程为0～300mm范围连续可调，允差±30mm。

- 6、头部段面两侧手臂托架功能：调节行程0～200mm，允差±20mm。

- 7、头部段面功能：相对水平面调节角度-20°～+30°连续可调，允差±3%。

- 8、腰胸段面功能：相对水平面调节角度0°～+25°连续可调，允差±3%。

- 9、左右双下肢段面功能：相对水平面调节角度-25°～+40°连续可调，允差±3%。

- 10、床面采用医疗专用环保防潮、防菌、防火材料。

- 11、采用优质气弹簧，经久耐用。

- 5、颈椎牵引椅（手动）参数：

- 电源电压：交流 220V±22V 50HZ±1HZ；额定输入功率：30VA；颈椎牵引力：0～300N；颈椎牵引行程：0～300mm；通过微动开关可设定牵引力、牵引行程、牵引时间及牵引复位功能；患者与医务人员均可控制牵引力大小，操作方便；牵引力采用管型测力计显示拉力；颈椎牵引曲度可以调节。

- 6、TDP灯参数：

- 型号:TDP-L-I-8A，治疗头直径:Φ166mm，额定电压:220v(伏特)，，频率:50HZ(赫兹)，输入功率:250VA(伏安)，治疗板表明温度:300度，280度，260度，240度，220度可调温，电磁波谱范围:2~25(微米)，治疗板使用寿命:1000小时，加热器使用寿命:2000小时，安全类型:I类B型连续运行的普通设备，升降杆升降范围:200mm，活动臂升缩范围:30-135cm，活动臂伸缩范围:20-70cm;，俯仰度:270度，治疗头转角:360度，计时方式:电子调温定时(0~90分及长通)

- 7、电针仪参数：

- 1、使用电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz；

2、输入功率：＜50VA；

3、脉冲宽度：0.08ms～0.6ms；

4、电针工作频率：2Hz、10Hz、50Hz、100Hz、循环频率；

5、电针脉冲幅度：≤150V（负载250Ω/500Ω）；

6、定时时间：15、30、45分钟；

7、输出波形：双向对称窄方波，脉冲宽度自动变化；

8、有模式1和模式2两种治疗模式可适用于不同应用情况；

9、电针输出通道数：6通道输出，每通道可单独控制；

10、显示方式：LED指示灯；

11、样式：便携台式。

8、中医火罐消毒柜参数：

1、层架材质：不锈钢

2、规格：570*450*1610mm

3、功率：600W

4、消毒温度：≤70℃（±10-15℃）

5、消毒时间0-60min可调

6、消毒方式：臭氧+中温烘干

7、层架承重：20KG

- 9、美式整脊枪（手动）参数：

- 规格：28*18*8cm

- 力度调节：6段枪力度分别为50牛

- 枪头材质：塑钢

- 重量大小：净重0.25KG 毛重0.9KG

- 10、美式整脊顿压板（小）参数：

- 实木底座

- 下降高度8mm

- 尺寸：20*14.5*6cm

- 11、美式整脊顿压板（大）参数：

- 实木底座

- 尺寸：52*30*8cm

- 12、治疗车参数：

- 1、规格：625*480*930mm

- 2、主体采用进口ABS工程塑料一次注塑成型，车体轻巧，移动灵活；

- 3、工作台面采用ABS吸塑台面、耐磨、防腐蚀、防渗透、易清洁。

- 4、凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃，隐形式副工作台，左侧配一个花篮，右侧一个花篮，内放两个2升锐气桶，两个垃圾桶，下部配两个旋转蓝色带盖水桶；

- 5、中控锁，配置有二层抽屉（一小抽，一中抽），内置3＊3分隔片，可自由分隔，抽屉为ABS材料；抽屉尺寸：小抽屉内深：43*34*55mm、中抽内深：43*34*110mm；

- 6、四脚采用防滑静音轮、其中两只带刹车。

- 13、心电监护仪参数：

- 整机要求：

  - 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。

  - ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示

  - 屏幕标配最新电容屏非电阻屏

  - 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围

  - 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配高容量电池工作时间≥6小时。

  - 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型    。

  - 监护仪设计使用年限≥10年。

  - 主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

  - 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种

- 监测参数：

  - 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

  - 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

  - 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s

  - 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

  - 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析

  - QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

  - 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析

  - 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

  - 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300

  - 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

  - 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果

  - 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

  - 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH

  - 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

- 系统功能：

  - 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品使用说明书提供报警限自动设置规则

  - 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

  - 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

  - 支持≥1000组NIBP测量结果，可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量。

  - 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

  - 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。

  - 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。

  - 支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议。

  - 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。

  - 支持RJ45接口进行有线网络通信和无线WIFI的方式，和除颤监护仪、呼吸机、输注工作站一起联网通信到同品牌中心监护系统。

  - 支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。

  - 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

  - 可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

  - 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

  - 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

  - 提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动

  - 支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

  - 支持选配房颤概览功能，可显示当前病人持续 30 秒以上的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势。

  - 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

  - 可升级内置记录仪。

  - 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

- 产品设计与认证：

  - 产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE认证。

  - 产品型号入选优秀医疗设备产品目录（有效期内）。

- 14、吸痰器参数：

- 1、疾病: 支气管炎 肺炎

- 2、症状: 呼吸道阻塞 咳嗽 痰多

- 3、吸痰器类别:电动吸痰器

- 4、电源条件：220V、50Hz

- 5、产品特点：高负压、低噪音、大流量

- 6、极限负压值：大于等于0.075MPa

- 7、负压调节范围：0.02MPa至极限值

- 8、抽气速率：大于等于15L/min

- 9、储液瓶：1000ml

- 10、机器净重：4.4kg（28*19.6*28.5cm）

- 11、工作噪音：小于等于70分贝

- 12、输入功率：90VA

- 15、排痰器参数：

1、适用范围：适用于通过振动叩击改善患者肺部血液循环状况，协助排出呼吸道分泌物。

- 2、结构及组成：由主机、充气气囊（排痰背心）、导气软管、血氧探头（含血氧测量模块）组成。

- 3、性能参数：

- 3.1 8寸高清彩屏显示，触摸操作。

- 3.2 外观采用钢琴烤漆工艺，珍珠白，抗污抗划，双电源开关设计；

- 3.3 治疗模式：手动模式，自动模式≥4种，自定义模式≥10种；

- 3.4 频率调节范围为1-25Hz连续可调，步距为1Hz，误差：±2Hz；

- 3.5压力调节范围为1-40mmHg（0.13-5.33kpa）连续可调，步距为1mmHg，误差±1.5mmHg，时间范围：1-99min，步距为1min，连续可调，常规治疗时间为10min；

- 3.6自动模式：分为成人模式（频率15Hz，压力16mmhg）、儿童模式（频率12Hz,压力14mmhg）、老人模式（频率12Hz，压力16mmhg）、重症模式（频率10Hz，压力14mmhg），常规治疗时间为10min；

- 3.7 自定义模式≥10种：序号1-10可选，自命名内容可自定义，频率为1-25Hz，误差：±2Hz，压力1-40mmHg，时间调节范围：1-99min，连续可调，修改参数后点击保存参数，当设备供电短时中断后又恢复时自定义模式的参数不应改变；

- 3.8梯度功能：设备屏幕显示预设频率压力参数和运行中频率压力参数两种，需提供截图证明，设备运行后使用梯形工作方式，设备运行后1s—60s时间内达到预设参数，运行过程中实时显示当前治疗参数，让患者能够很好的适应治疗参数；

- 3.9 频率输出准确性：频率最小值、中间值、最大值输出与设置值的误差不超过±20%或±2Hz，二者取最大值，最小频率1.63Hz，误差0.63Hz，中间频率 13.42Hz，误差0.42Hz，最大频率25.01Hz，误差0.01Hz；

- 3.10 压力安全有效范围及输出准确性：最小压力0.2mmHg，误差0.8mmHg，中间压力 19.6mmHg，误差0.4mmHg，最大压力39.8mmHg，误差0.2mmHg；

- 3.11 产品主机配血氧探头（含血氧测量模块），该功能模块是机器主机内置，且在产品注册证中有注明该功能模块，提供证明。

- 3.12设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在10s内从最大压力下降到0.2kPa；

- 3.13产品有效期≥10年（需提供设备铭牌），设备正常工作噪音实测≤50db；

- 16、平板式空气消毒机（壁挂）参数：

1、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%。

2、消毒方式：采用循环紫外线消毒原理，并结合过滤、负氧离子净化空气，主要消毒因子为紫外线，过滤器为可拆换的高分子防静电过滤海绵

3、温度范围：5~40℃

4、湿度：≤ 90%

5、电源：～ 220V±22V  50Hz±1Hz

6、适用范围（m³）：≤100

7、循环风量（m³/h）：≥1000

8、最大输入功率（W）：190

9、熔断器：F1.6AL250V

10、机内紫外线辐射强度（μm/cm2）≥10000

11、机外紫外线泄漏（μm/cm2）≤1

12、紫外线灯管寿命（h）≥5000

13、噪声（dB）：≤50

14、工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m³

15、负氧离子发生器（选配）：3*106个/cm3

16、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作

17、适用空间的消毒时间：≥2h

18、净重：10KG   毛重：11KG

19、整机尺寸（mm）：930*330*190

20、包装尺寸（mm）：1000*390*260

21、安装方式：消毒机离地2~2.5m安装

22、企业具有IS09001和ISO13485认证证书

- 23、程控数量：9组

- 17、空气消毒机（移动）参数：

1、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%

2、消毒方式：物理方式协同紫外线进行消毒

3、输入功率：220W

4、电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz

5、熔断器：2.5A（φ5*20）

6、循环风量：≥1000m³/h

7、机内紫外线辐射强度（μm/cm2）≥10000

8、机外紫外线泄漏（μm/cm2）≤1

9、紫外线灯管数量：6支

10、紫外线灯管寿命（h）≥5000

11、负氧离子发生器：3*106个/cm3

12、噪声（dB）：≤50

13、工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m³

14、正常运行环境温度：5~40℃

15、正常运行环境温度：≤90%

16、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作

17、最大消毒面积：≤100m³

17、适用空间的消毒时间：2~3h

18、净重：≤27KG

19、整机尺寸（mm）：510*420*850，由于场地限制尺寸要求±20mm

20、安装方式：落地式

21、程控数量：9组

- 22、企业具有IS09001和ISO13485认证证书

- 18、抢救车参数：

- 规格：750*475*950mm主体部分由钢•ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；上部：ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，台面配有不锈钢护栏，凹陷设计可防止物品滑落，台面上配透明软玻璃保护台面防腐蚀；.正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：430*335*68mm，两中抽面120mm，内空：430*335*110mm，一深抽面240mm，内空：430*335*220mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡规格：115*28mm、防止液体及灰尘进入；左侧：除颤器平台（用于放置小仪器设备，并配有扎带固定仪器设备）、隐藏式副工作台来扩大工作台使用面积、可拆式档案盒用于放置档案资料；右侧：隐藏式伸缩输液架用于悬挂药品、旋转3L锐器盒放置废弃的注射器和断针、双污物桶分色，绿色放置生活垃圾，黄色放置医疗垃圾；背后：除颤板用于急救，隐藏式伸缩氧气瓶支架，用于放置氧气瓶，可用扎带固定好氧气瓶、活动电源线；底部：插入式四只4寸豪华万向轻音轮，其中两只带刹车功能；脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。车体底部：四只直径100毫米豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能；

- 19、医用诊疗床（PT床）电动可升降可折叠参数：

- 202×124×52～82cm，床面高度升降范围：50～80cm，前床面翻转角度0°～80°，前床面尺寸77×120cm，后床面尺寸118×120cm。输入电压220V 50HZ

- 20、电动型直立床参数：

- 192×82×193cm,床面高度52cm，床面宽度61cm，床面角度转动范围0°～90°，额定负载135kg，平均角速度1.25°/S，输入功率120VA。

- 21、医用诊疗椅（PT凳）参数：

- Φ62×45×44～55cm，铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg

- 22、OT桌参数：

- 120×80×63-87cm,桌面高度调节范围61～81cm，手柄转动力矩10N·m，桌面额定载荷50kg，桌面尺寸120×80cm。

- 23、可调式磨砂板及附件参数：

- 101×81×82cm,沙磨板面积93×73cm,沙磨板角度调节范围0°～50°， 4只附件，每种1只。

- 24、上螺丝参数：

- 35×21×23cm，M6X40六角螺栓8个，M8X40六角螺栓16个，M6螺母16个，M8螺母32个

- 25、下肢电动康复机参数：

- 85*54*122cm阻尼调节档数8，坐垫手握心率，额定载荷:135kg

- 26、站立架（2人）参数：

- 144×58×109cm，肘部垫宽度45cm，肘部垫额定承载质量80kg，臀部垫和绑带最大负载质量135kg。

- 27、轮椅参数：

- 材质：钢管大架，面料材质：加厚的格子牛津布料，轮胎：24寸充气后轮，减震效果好，7寸灰色实心小轮结实耐磨。承重：120kg

- 产品特点：1、可折叠设计，方便携带2、充气胎，带便盆3、前后四刹车设计，配有安全带，使用方便，安全4、加厚钢管材质，强承重5、三个档位设计，老人坐上能半躺休息片刻，躺着更舒服。

- 28、熏蒸治疗机（局部）参数：

- 额定输入功率(2600W士15%)*2；电源电压: AC220V+22V, 50Hz士1Hz，预热时间<15min；

- *供气压力: 0-99kpa可调；电脑操作台离地面高度900mm 土5mm，喷头旋转方向角度:180°，

- 喷头纵向调节角度: 160°，喷杆横向调节角度: 110°；工作时间: 0-99min；*温度设定控制范围根据加热功率分100~1200W 20档可调；*预热设定温度为:0-105℃；具有自动漏电保护，压力过大保护，自动防干烧功能；工作制:间歇；*单锅最大加液量为:3L，双锅最大加液量6L；*液晶触摸显示屏操作，更直观、更方便；通道数:双通道( 二个喷头可独立控制可两个部位或两个病人同时做治疗;两套控制系统同时使用）；*具有语音提示系统实时掌控工作状态；采用蒸发生器和蒸拨射器双容器技术保证喷头不喷水，压力均匀触感舒适；测温技术实时监控温度；专门蒸汽回流装置自动回收；*8寸触摸显示屏独家治疗锁屏模式防治误操作产品性能；

- 微电脑控制操作系统；具有自动漏电保护、自动防干烧、双重温控保护等功能;独立的自动吹送中药蒸汽，可均匀中药蒸汽温度;恒压式喷气形式，具有三维立体喷头旋转方向。

- 尺寸：80mm*530mm*1000mm

- 重量：38KG±10%

- 中医定向透药治疗仪参数：

1、适用范围：

适用于药物导入治疗；用于镇痛，改善局部血液循环、促进炎症消散，软化瘢痕、松解粘连，兴奋神经肌肉组织。

2、工作条件

2.1 环境温度：5℃～40℃；

2.2相对湿度：90%；

2.3大气压力：700hPa～1060hPa；

2.4 电源/频率：AC 220V±22V  50Hz±1Hz；

2.5额定输入功率：60VA。

3、安全类型：Ⅰ类  BF型

4、载波波形：方形脉冲波，脉冲宽度为500μs

5、载波频率：2kHz，允差±10％

6、调制幅度：低频调制中频的调幅度为100%，允差±5%。

7、输出波形：三角波、锯齿波、菱形波、正弦波、方波等

8、输出幅度：不高于40V

9、输出电流：不超过80mA（500Ω负载）

10、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%。

11、输出强度调节：0～50共51级步进调节

12、热疗温度：37℃～50℃

13、热疗电源：共分0～5档，温度由低到高增加，其中0档为关闭热疗输出。

14、具有温度加热提示功能

15、定时范围：为10min～60min，步进10min。

16、治疗模式：中医理疗和药物导入两种模式可自由切换

17、治疗处方：每种模式下各9种治疗处方，共计18处方可选

18、显示与调节功能：具有治疗处方、强度、温度档位、治疗时间的显示与调节功能

19、操作界面：10.1英寸LCD显示操作屏，操作方便

20、提示功能：具有状态提示、超温提示、通道故障、操作及治疗结束提示功能

21、保护功能：具有输出断路、短路及超温保护功能

22、输出通道: 两通道独立输出，每路输出可单独调节治疗处方、强度、温度档位、治疗时间，2个人可以同时使用，也可以多个部位同时进行治疗

- 空气波压力治疗仪参数：

①、适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

②、工作环境

（1）环境温度：5℃～40℃；

（2）相对湿度：10%RH～80%RH；

（3）大气压力：700hPa～1060hPa；

（4）工作电压：AC 220V±22V

③、治疗功能：脉冲电与空气波治疗相结合，两种治疗方式分别单独控制，可进行灵活组合治疗，达到双重治疗效果。

1、空气波压力治疗功能：

1.1 工作模式：8种空气波治疗模式，可多种治疗模式自由组合，根据病情自行选择。

1.2 治疗压强调节范围为5kPa～25kPa；输出压强维持在3kPa以上的时间≤3min。

1.3 治疗时间范围0min～60min。

1.4 压力保持时间调节范围为0s～15s。

1.5 循环间隔时间调节范围为0s～15s。

1.6具有梯度压力调节功能。

1.7气囊各腔压力均可单独调节。

1.8卸压功能：

（1）治疗程序中止后，治疗仪应自动释放气囊内压力。

（2）具有紧急状态下释放气囊压力的急停按钮，手动释压措施执行起10s内腔体内压强恢复至3kPa以下。

（3）电源中断后，治疗仪自动释放气囊内压力。

1.9 配备单排气管和双排气管，可同时连接一个或两个气囊；六腔充气气囊，气囊可重复使用5000次以上。

1.10 特定充气气泵，振动小，噪音低，正常工作时噪声≤70dB(A)

2、电疗性能：

2.1 一路两组脉冲电输出，含两组治疗电极。

2.2 载波波形：方形脉冲波，脉冲宽度256µs，载波频率为500Hz，允差±10%。

2.3 调制波波形：方波、方形脉冲波、正弦波。

2.4 治疗强度调节范围1-99。

2.5 调制波频率：调制波频率1Hz～99Hz。

2.6 输出幅度：在阻值为500Ω的负载下，最大峰峰值电压不超过65V。

2.7 定时范围：电疗模式定时范围1min～60min可调。

④、9.7英寸大液晶屏操作与控制，治疗状态实时显示；且具有操作提示音及治疗结束提示音。

⑤、具有急停功能，在任意工作状态下，按下急停按钮，即可立即停止输出。

⑥、一体推车式设计，方便移动。

- 中频治疗仪（台式）四通道参数：

1、工作条件

1.1 环境温度：5℃～40℃；

1.2 相对湿度：30%～75%；

1.3 大气压力：700hPa～1060hPa；

1.4 电源/频率：AC 220V±22V  50Hz±1Hz；

1.5 额定输入功率：120VA。

2、安全类型：Ⅰ类  BF型

3、载波波形：方形脉冲波，脉冲宽度均为310us，允差±10%。

4、载波频率：1.5kHz，允差±10%。

5、治疗电流：对称超导编码电流

6、输出电流：在500Ω的负载电阻下，最大输出电流小于80mA。

7、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%。

8、调制频率：2kHZ，允差±10％

9、调制幅度：低频调制中频的调幅度为100%，允差±5%。

10、输出波形：共计13种波形，有尖波、梯形波、锯齿波、正弦波、方波、Y轴抛物线波、X轴抛物线波、指数波、均方根波及多种组合波型

11、输出强度：0～99级（共100档可调），逐步调节

12、定时范围：0min～99min，步进5min，允差±30s。

13、处方功能：36个医疗专家精选处方。

14、治疗设置：时间选择、处方选择、强度选择

15、治疗处方中文显示，全程输出数据与操作信息由中文提示操作和液晶触屏显示。

16、治疗结束自动停止。

17、具备中频脉冲电导，模拟按摩、刮痧、捏揉、锤敲、针灸、推拿等多种功能。

18、热疗温度：30℃-50℃，变频控温技术，避免烫伤患者

19、触摸屏：9.7寸真彩液晶触摸显示屏

20、输出通道: 四通道独立输出，每路输出可单独控制时间、处方、开关和强度，4个人可以同时使用，也可以多个部位同时进行治疗。

21、豪华四轮定向推车型，高端大气

- 22、产品安全标准：具有双重隔离、开机保护、电极保护、短路保护、声音提示等防护功能。32、神经肌肉低频电刺激仪（双通道）参数：

1、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz

2、额定输入功率：250VA

3、输出脉冲频率范围为0～999Hz，允差±15%

4、输出脉冲宽度为0.1ms，允差±20%

5、治疗仪每路输出电流有效值不大于80mA

6、治疗定时：5min、10 min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±10%

7、具有负压装置：吸附负压：-38kPa

8、输出模式a)&nbsp;自动模式具有7个自动程序b)&nbsp;手动模式可以手动选择输出频率c)&nbsp;间歇模式为4秒刺激/2秒暂停

9、输出波形：双向对称方波

10、三组六通道脉冲输出

11、产品外形尺寸（长×宽×高）：645mm×365mm×1060mm ，允差±50mm

12、通过六个渠道和吸附电极刺激更深层的多种神经系统。调整电极的真空密度和脉冲频率可以对患者产生较舒适的按摩效果

13、自动保存治疗程序以便于下次使用

14、国际首创，方便使用不同部位，电极头采用无创针灸固定，主机内置微型负压泵，吸引压力大小可调，噪音小，使患者治疗过程中更加舒适并具有拔罐作用

15、该产品入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐目录。

- 33、红蓝光治疗仪参数：

①、适用范围：本产品用于辅助消炎、镇痛，加速伤口愈合。

②、工作环境：

1、环境温度10℃～40℃

2、相对湿度≤80%

3、大气压力：700 hPa～1060 hPa

4、电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz

5、最大输入功率：350VA

6、安全分类：I类

③、主要技术参数：

1、液晶触摸屏操作与显示：屏幕尺寸12.1英寸

2、输出通道：单通道独立输出；

3、输出方式：红光、蓝光、红蓝复合光三种输出方式

4、光源：红蓝双色光源，采用6个进口高能芯片集成半导体固态光源，光源聚光透镜式设计，特定单色光谱，高亮度，弧面独立发光，三组光源组合折叠，性能稳定，更持久耐用。

5、光谱波长：红光峰值波长630nm±10nm，蓝光峰值波长460nm±10nm。

6、光辐照强度：从最低档到最高档辐照度逐渐增强。红光光辐照强度5档可调，4mW/cm2-15mW/cm2，允差±20%；蓝光光辐照强度5档可调，4mW/cm2-20mW/cm2，允差±20%。

7、距离发光面10cm时最大治疗面积可达1000cm²以上

8、光功率密度：光辐射输出窗口表面最大光功率密度≥200mW/cm2。

9、光功率均匀性：有效辐照面内光功率的均匀性>0.4。

10、光功率不稳定度≤±10%。

11、治疗照射模式：连续照射和间断照射2种治疗模式可选，间断照射的照射、间断比为1:1，照射、间断时长为1.6s，允差±10%。

12、温度控制：光辐射输出窗口的最高温度限值为60℃。

13、时间设定：0～99min内连续可调，步进为5min，允差±10s。

14、灯头可升降调节：升降臂采用大扭矩、长臂展支架，活动范围广，悬停效果好，升降高度调节范围为0—240mm，允差±10%。

15、工作噪声：正常工作噪声≤60dB(A)。

16、一体推车式设备，高端大气。

17、产品功能

1）光强、治疗模式、时间、启停显示与调节功能。

2）红光/蓝光/红蓝复合光选择、灯头位置调节、治疗距离调节功能。

3）工作状态指示和操作、治疗结束声音提示功能。

4）急停开关，意外状况可随时停止治疗。

5）温度监测功能。

6）超温保护功能：灯头内部温度超过65℃时，红蓝光会停止输出。

7）灯头折叠功能，灯头两侧灯板可单独控制红蓝光输出。

8）具有遮光装置，保护病人与医护人员安全。

- 34、除颤仪参数：

- 1、≥7英寸彩色TFT显示屏, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道波形，有高对比度显示界面。

- 2、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 4、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量调节档位≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

- 5、成人和小儿一体化设计除颤电极板，无需更换电极板。

- 6、除颤电极板可实现能量选择、充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- 7、AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。

- 8、快速开机功能可实现开机时间≤2s，符合临床使用快速响应需求。

- 9、除颤能量充电迅速，充电至200J≤4s。

- 10、可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式，具备降速起搏功能。

- 11、可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

- 12、心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

- 13、心律失常分析种类≥20种。

- 14、可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压。

- 15、提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

- 16、支持连接同品牌中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

- 17、 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信需求。

- 18、标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

- 19、具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。

- 20、发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。

- 21、配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间≥10s。

- 22、数据存储功能：支持≥24小时连续ECG波形的存储、≥100名患者档案存储与回顾功能、≥1000个事件的存储与回顾功能、≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。

- 23、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动最大能量360J自检。

- 24、设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

- 25、具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

- 26、具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

- 27、工作环境，温度范围：0℃-45℃，湿度范围：15%-95%。

- 35、心电图机参数：

- 1、导联：12导联同步采集、显示、打印。

- 2、噪声电平：≤15uVp-p

- 3、频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）

- 4、时间常数：≥5S

- 5、耐极化电压：±650mV

- 6、共模拟制比：≥105dB

- 7、增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。

- 8、记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

- 9、≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。

- 10、交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。

- 11、可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。

- 12、具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

- 13、具有隐藏式提手，美观大方。

- 14、通过CFDA、CE认证。

36、四诊仪技术参数：

1、舌（面）诊采集单元:

1.1、舌象单元：可对11种舌型；10种苔质；9种舌态；9种苔色；8种舌色进行分析。

1.2、面象单元：可对6种面色；5种耳鼻形态；7种面态；6种面形；7种面部特征进行分析；

1.3、光源要求：LED光源，高频无闪烁；

1.4、照射要求：漫反射，无高光点，无阴影；

1.5、环境要求：暗箱采集，无外界干扰，

1.6、显色指数：Ra≥85；色温指数：4500K≤Tc≤7000K范围内，照强度：3600Lux±10%

1.7、设备在300nm～2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度应不超过350W/m2。

1.8、紫外辐射照度设备在200nm～400nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度应不超过0.008W/m2。

1.9、相机：分辨率2000万；焦距35mm的镜头；具备远程控制功能；性能稳定,连续工作时间长,可在较差的环境下使用；高速快门,可拍运动体清晰分辨；输出裸数据光谱范围宽,可进行高质量的图像处理算法。

1.10、设计要点：符合人体工程学的采集口，贴合面部，无外部光线透入，同时可便于拆卸消毒。

1.11 、消毒要求：配有紫外线消毒灯管。可以避免由患者唾液滴落可能引起的交叉感染。

1.12、 UI功能界面：包含初诊，复诊，查询；

1.13、彩色还原成像装置应能对色彩准确还原，是标准色卡上色彩得到重现，各色在CIE LAB4、色空间的色差不得超过20。相对畸变不得超过±5%。

1.14、结构要求工作时应有防护措施避免患者眼睛接受来自光源的辐射，防护措施应充分考虑对不同年龄阶段患者眼睛的防护。工作时要求患者口鼻部位同时探入采集箱的设备应具有通风功能。

2、脉诊采集单元：

2.1、最大伸出长度加压一次伸出长度不超过1mm，最大伸出长度不超过6mm。

2.2、 外加力学量的准确性设备的外加力学量显示范围为30g～300g，显示值的最大允许误差为±15%。

2.3、脉压准确性脉压采集范围为为4g～14g，显示值的最大允许误差为±10%。

2.4、脉率准确性脉率显示范围为40次/min～200次/min，分辨率为1次/min，显示值的最大允许误差为±3次/min。

2.5、 传感器有效几何尺寸传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸应在3mm～9mm之间。

2.6、支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并作出辅助分析。

2.7、采用嵌入式软件算法控制机械结构的精密运动，进行精准多层次加压，充分还原中医脉诊中的“寸口诊法”。

2.8、同时对指尖压力大小，反馈力度大小，模拟指尖触觉回馈记录等对数据进行充分量化。

2.9、报告可进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。

2.10、具备传统传感器作用在寸关尺腕部脉搏处，用袖带式进行腕部固定得到准确的脉象定位，通过传感器的袖带结构，进行LED十字定位校正，采用气加压方式。确定最佳取脉压力：按照阶梯加压方式，进行分段加压，并确定最佳取脉压力；脉象采集器具有过压保护功能。可分析脉象六要素：脉位、脉力、脉率、脉律、流利度、紧张度；可识别临床常见的脉象；可提供中医脉象图及相关测量参数，给出脉名判读结果；系统软件开放，便于脉象数据库和专家库的二次开发应用。

3、中医体质辨识问诊采集单元：

3.1、可以对中医九大体质做辨识判定。

3.2、对28种具体体质分型进行判断。

3.3、提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。

3.4、中医体质检测结果综合说明，包含特特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。

3.5、中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。

3.6、血压脉率测量仪自动采集人体的血压和脉搏跳动次数指数信息。

3.7、具备身份证阅读系统，可与设备通讯。

三.配置清单：

硬件配置

1、工业工控主机                          一台

2、舌面象采集器                          一套

3、工业相机                              一台

4、三部寸关尺同时采集脉诊采集器          一个

5、血压，脉率探测器                      一套

6、中医远程高清网络视频及万向麦克        一套

7、高清激光彩色打印机                    一台

8、身份证阅读器                          一台

软件配置

- 中医舌面分析系统

- 中医智能脉诊系统

- 中医体质辨识五大版本系统（儿童；老年；孕妇；成年；五态人格）

- 中医远程会诊平台系统

- 移动终端实时在线互动系统

- 中医大数据管理系统

- 37、中医经络检测仪技术参数：

1、经络穴诊采集单元

1.1、环境温度：5℃～40℃。环境湿度：≤80%。大气压力：760hPa～1060 hPa。

1.2、供电电源：220V，50Hz。

1.3、设备测量的阻抗范围不小于100Ω～10KΩ；测量结果是连续显示，显示值与实际值的误差应≤±10%。设备的显示是阻抗值（Ω）。

1.4、设备的检测电压为7.8V±0.2V（RMS）。

1.5、设备的检测电流为直流输出，且检测电流应≤0.2mA（RMS）。

1.6、检测电极的有效尺寸内径是9mm±10%。

1.7、辅助电极的有效面积应≥300mm2。

1.8、检测精度阻抗：R＜3Ω。 辅助电极阻抗：R＜3Ω。

1.9、通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示人体十二条经络分别对应的穴位图形标示点及穴位位置确定点及文字描述位置确定点。

1.10、通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示控制界面，按着相关控制键可控制主机附属探测采集器发出采集信号；采集器可以在软件命令下，采集到测定人体相关穴位的电压和电流值传输到主机进行相关数据软件程序的识别和比对并获得判比结论，最终获得检测报告。

1.11、经络体征检测报告以数据或图表形式显示实测经络数据，规定正常体征标准值，对非正常体征进行描述和判断；中医未病评测报告提示人体相关脏腑功能趋势；单经分析报告显示人体每条经络虚实信息，中医脏腑关联器官和相对应的临床表现。

1.12、经络探测极体尺寸：Φ8mm；

1.13、检测端口：在产品技术要求中主机依据型号分类兼容USB多级采集端口；

1.14、配备多参数恒压采集器：可对压力、皮肤弹性刚度等检测因素进行量化并参与检测结果运算。

1.15、通过采集器对人体的12条经络的24个原穴进行真实的探测，对经络穴位信息进行采集、判读、分析，可以诊察人体脏腑的气血、阴阳、生理与病理的状况，判断人体功能及病理变化。最终对人体的健康状况给出一个综合评估报告，病人的经络检测分析结果报告单由“中医未病（亚健康）检测报告、经络脏腑虚实分析报告、经络熵分析报告”组成

2、配中医体质辨识问诊采集单元：

2.1、通过经络检测得出客观的体质提示和脏腑辨证提示（无需人工问诊）

2.2、可以对中医九大体质做辨识判定。

2.3、对28种具体体质分型进行判断。

2.4、提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。

2.5、中医体质检测结果综合说明，包含体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。

2.6、中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。

二.配置清单：

硬件配置

1、工业工控主机                              一台

2、多参数恒压探测极体                        一只

3、传导极体                                  一只

4、配置高清激光打印机                        一台

软件配置

- 中医经络检测分析系统

- 中医体质辨识五大版本系统（儿童；老年；孕妇；成年；五态人格）

- 移动终端实时在线互动系统

- 智能AI辩证系统；智能开方系统

- 中医大数据管理系统

- 十万客户端医院特色展示系统

38、低频脉冲综合治疗仪技术参数：

- 1、结构组成：主机、体外电极和体内电极组成。

- 2、电极数：体外电极数：4个；体内电极数：1个。

- 3、通道数：治疗项目1通道数：1个；治疗项目2通道数：3个。

- 4、治疗项目1工作模式：10种。

- 5、体内电极采用不锈钢302或304材料制造。

- 6、整机重量：12kg。

- 7、环境条件：环境温度：5℃~40℃；相对湿度：≤80%；大气压力：860Pa~1060hPa。

- 8、电源条件：电压AC220V；频率50Hz。

- 9、工作频率：治疗项目1:1000×（1±10%）Hz；治疗项目2:833×（1±10%）Hz。

- 10、.脉冲宽度：治疗项目1:0.5×（1±15%）ms；治疗项目2:0.4×（1±15%）ms。

- 11、单个脉冲电量：治疗仪输出幅度最大时，每一个脉冲的电量应不大于7μC。

- 12、最大输出幅度：有效值不超过40V。

- 13、单个脉冲最大输出能量：不超过300mJ。

- 14、开路电压峰值：测量时，输出电压峰值不大于500V。

- 15、输出幅度的调节：治疗项目1：为20级，每级增量有效值不大于1V；治疗项目2：为240级，每级增量有效值不大于1V。

- 16、治疗项目1电极温度：温度调节：16级可调；最高温度：不大于46℃；温度显示：在30℃~50℃范围内，误差：±2℃。

- 17、定时时间：治疗项目1:5min~60min任意设置，步距1min，误差：±0.5%；治疗项目2:1min~60min任意设置，步距1min，误差：±0.5%。

- 39、智能中医灸疗床技术参数：

- 1、产品主要性能及要求：1、工作环境条件要求:1)环境温度:5℃~30℃；2)相对湿度:30%~80%；3)大气压力:700hpa-1060hpa。

- 2、电源参数： 灸疗床最大输入功率:550W； 灸疗床-VI、灸疗床-VII最大输入功率:  1050VA； 电源:  AC220V，50Hz。

- 3、功能参数：

- 尺寸规格灸疗床: 长190cmX宽70cmx高65cm；灸疗床-V1: 长230cmx宽74cmx高107cm；灸疗床-VII: 长276cmx宽94cmx高140cm； 灸疗床应能承重150kg静负荷；设备运行噪音:小于 60dB(A)；灸疗床排风量≥220m³/h；灸疗床-VI、灸疗床-VII开启自动点火后，可调时间为60s-180s，开启自动点火且达到调节时间后自动断电，自动断电时间允差范围应为调节时间的士10s。灸疗床开启自动点火之后，应在150s±20s后自动断电；灸疗床内温度可调节范围应为50℃-60℃;灸疗床-V1、灸疗床-VII可调温度:30℃-60℃；  预热可调温度:20℃-50℃； 预热时间:5min-90 min； 灸疗床-VI、灸疗床-VII红外线波长:1.9μm； 灸疗时间：25min-90 min； 灸疗床-V1、灸疗床-VII应符合GB9706.1-2007、YY0306-2018的要求； 灸疗床应符合 GB9706.1-2007的要求； 电磁兼容性符合 YY0505-2012的要求。

- 4、结构组成：督脉灸疗型(本文中简称灸疗床)由床体、12个灸材加热、控制装置、排烟装置、升降摇摆装置、灸疗仓、一次性使用床垫组成；砭石灸疗型(本文中简称灸疗床)由床体、砭石隔热板、12个灸材加热炷、控制装置、排烟装置、升降摇摆装置、灸疗仓、一次性使用床垫组成；通体灸疗-VI型(本文中简称灸疗床-VI)由床体、12个灸材加热炷、控制装置、排烟装置、灸疗仓、一次性使用床垫、升降摇摆装置、9盏红外灯组成:通体灸疗-VII型(本文中简称灸疗床-VII)由床体、12 个灸材加热炷、控制装置、排烟装置、灸疗仓、一次性使用床垫、升降摇摆装置、15盏红外灯组成。砭石灸疗-VI型(本文中简称灸疗床-VI)由床体、砭石隔热板、12个灸材加热炷、控制装置、排烟装置、灸疗仓、一次性使用床垫、升降摇摆装置、9盏红外灯组成。砭石灸疗-VI1型(本文中简称灸疗床-VII)由床体、砭石隔热板、12个灸材加热炷、控制装置、排烟装置、灸疗仓、一次性使用床垫、升降摇摆装置、15盏红外灯组成。

- 40、雷火灸治疗仪参数：

- 1.1环境温度：5℃~+40℃;³；

- 1.2相对湿度：≤80％；

- 1.3大气压力：70kPa~106kPa；

- 1.4电源条件：输入AC220V，50Hz；

- 1.5灸疗时间：灸材点燃后燃烧时间应不大于70min,定时允差±5％；

- 1.6灸疗温度：不大于60℃，允许误差为±3℃；

- 1.7工作噪声：不大于60dB(A)；

- 1.8排风量：不大于5m³/h；

- 1.9具有自动点火；

- 1.10具有自动净烟、净味装置；

- 1.11具有防雷击、防静电、防颠覆等安全措施；

- 1.12具有智能化语音导航操作；

- 1.13具有基础智能软件系统控制启动与结束；

- 1.14具有无线蓝牙遥控器，控制温度；

- 1.15具有180°的多角度施灸方向，可以满足不同床位是情况使用。

- 41、中药熏蒸仪技术参数：

- 1.结构形式：双缸双喷头；

- 2.环境温度：5℃～40℃；

- 3.相对湿度：10%～80%；

- 4.大气压力：700hPa～1060hPa；

- 5.电源：AC220V±10%，频率：50Hz±1Hz；

- 6. 预热及治疗功率1、2、3、4档可调，其中1档最小，4档最大；

- 7.预热设定温度为50℃～90℃，可调，允差±20%，步长1℃；

- 8.药液从常温加热到95℃时间≤15min；

- 9.当加热到气压0.035MPa～0.08MPa时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定；

- 10. 治疗时间1～35min可调，步长1min。准确度为±5%；

- 11. 当药液温度达到95℃±3℃时，蒸汽能从喷头喷出；

- 12.双缸双喷头设计，两个通道可分别进行功能设置，可同时喷出2种不同的药物进行不同的治疗；

- 13.在非治疗及预热状态可进行排液操作；

- 14. 当容器内药液低于200mL声音提示并停止治疗；

- 15.按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；

- 16.当熏蒸仪药罐中气压大于0.08MPa时，减压阀动作。

四、售后要求及说明

1.项目实施组织安排

投标人应针对此次项目采购需求组织完成上述项目的安装调试。

2．产品运输、保险及保管

2.1中标人负责产品到项目地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2.2中标人负责产品在项目地点的保管，直至项目验收合格。

2.3中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。

3.安装调试

3.1所有工作人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。

3.2项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。

3.3 中标人须将所有产品送至采购人指定地点安装调试，并验收合格。

4.测试验收

4.1 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标单位承担，验收报告作为申请付款的凭证之一，如不合格由中标公司无条件整改。

4.2 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标单位原因造成的，由中标单位承担检测等相关费用；

4.3 项目验收不合格，由中标单位返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标单位承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标单位承担。

5.质量保证

5.1整体项目质保期≥3年，其中中大型设备的使用期限≥8年，质保期内所供产品出现质量问题（人为除外）。本项目中所有软件系统终身免费使用。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

5.2 投标单位必须根据安装现场情况，制定安装计划。在项目实施过程中不能影响采购方的正常工作。

5.3 严格按照国家标准和甲方要求组织施工。

5.4质保期从验收合格后开始计算，所提供的设备生产日期必须是近半年的，否则不予验收。

5.5 中标人提供的产品需负责免费送货、安装、调试，直至软硬件设备正常运行。中标单位需向采购方培训软硬件的使用操作和简单维护，，并与采购方签订售后服务协议，以保障采购方利益。

5.6设备投入使用前要提供计量设备检测报告。

5.7质保要求：一年内设备出现非人为故障无条件换机，设备使用期间每年不低于四次免费巡检和维保（每季度不少于1次），并提供巡检及维保报告；所有配件不能因更新换代出现断缺。

6.售后服务

6.1	系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

6.2	质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标单位负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标单位应及时优惠提供所需的备品备件。

五、应急处理

1、中标单位成立应急预案处理小组，完善应急预算处理流程，当系统出现重大故障时，能够提供所需更换的任何备件。

2、对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏有相对应的应急管理、指挥、救援计划等。

3、故障响应：

1）30分钟内作出响应，4小时内解决相应问题。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。

六、其他要求及说明

1.项目完成时间及地点

1.1 项目完成时间：合同签订后15日历天内完成并交付采购人正常使用

1.2 交货地点：株洲市渌口区中医医院

2.其他要求

2.1 本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

2.2 投标人应根据项目清单自行到现场进行实地勘察，勘察所需费用自理，根据勘察情况及招标文件要求自行进行项目实施方案的设计及设备选型。对设备清单中未列出，但实现功能必须增加的设备进行补充，所需费用包含在项目总报价中，采购人不再支付任何费用。

2.3 投标人中标后，进场实施前，要为项目施工人员购买人身意外伤害保险，否则，安装施工中出现安全责任由中标单位负责。

3.付款方式：

3.1.货到验收合格后付款50%，拿到计量检测报告后再付款40%，3年质保期满后付款付清尾款（具体条款以合同中约定的为准）。

3.2.付款凭正式税务发票，发票须由中标方开具。